婴儿培养箱技术要求与商务要求

（1）技术要求：

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 具有湿度显示功能和湿度控制功能；

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

- 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

- 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有数据储存功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有RS-232接口；

- 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

- 采用低噪音的无刷直流电机。

- 产品性能

- 工作电源：AC220V/50Hz

- 输入功率：≤1000VA

- 箱温控制范围：25～37℃

- 皮肤温度控制范围：34～37℃

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 婴儿床倾斜角度:无级可调

- 婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 湿度显示范围: 0%RH～99%RH

- 湿度控制范围: 20%RH～90%RH

- 湿度控制精度：±10%RH

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

- 上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2 （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED）

- 下黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

（2）配置清单

| 箱体 | 1 |
| --- | --- |
| 脚轮 | 4 |
| 上黄疸治疗装置 | 1 |
| 下黄疸治疗装置 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 输液架 | 1 |
| 托盘 | 1 |
| 输氧管 | 1 |
| 皮肤温度传感器 | 1 |
| 单患者使用皮肤温度传感器 | 1 |
| 空气过滤材料 | 1 |
| T型熔丝管1.6AL/250V（用于光源配置为LED） | 2 |
| 操作窗塑料套 | 4 |
| 转动圆窗塑料套 | 2 |
| 记录显示板 | 1 |

- （3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起  30  日内完成交货、安装调试

- 2）质保期：整机质保 6 年